掌上彩色多普勒超声诊断仪

FDA 510(k) & CE MDR 注册申报调研报告

——

编制日期：2025年7月

适用范围：掌上彩色多普勒超声诊断仪（MS300/MS325/MS350系列）

目标市场：美国（FDA 510(k)）、欧盟（CE MDR）

委托方：浙江先导声泰医疗科技有限公司

丽和康（Bioray）

医疗器械全生命周期合规服务商

联系人：李悦 Yolin / 18270888206 / yue.li@bioray-med.com

1. 产品概述

1.1 产品定义

本产品为掌上彩色多普勒超声诊断仪（以下简称“掌超”），采用主机与探头一体化设计，通过 USB/Type-C 数据线与智能终端连接，借助终端设备显示屏完成超声成像显示，实现“探头即超声主机”的便携化诊断方案。

1.2 产品关键特征

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 掌上彩色多普勒超声诊断仪 |
| 型号系列 | MS300/MS325/MS350 系列（L7/C3/P2 探头） |
| 探头类型 | 电子线阵（5.0-10.0 MHz）、电子凸阵（2.0-5.0 MHz）、相控阵（2.0-4.0 MHz） |
| 扫查模式 | B型、C型、D型、M型 + 彩色多普勒 |
| 核心技术 | 连续动态聚焦、可变孔径及动态变迹、超快速平面波技术、大规模波束合成 |
| 图像功能 | 斑点噪声抑制、组织谐波成像、空间复合成像、一键图像优化 |
| 预期用途 | 浅表器官、外周血管、肌骨、腹部、妇产、心脏、颅脑、床旁即时超声检查 |
| 适用人群 | 成人、老年、儿童、孕产妇、新生儿 |
| 连接方式 | USB/Type-C 有线连接智能手机、平板、笔记本电脑 |
| 供电方式 | 由配套显示设备供电（非独立电源） |
| 软件组件 | APP 软件（安装在智能终端上） |

2. FDA 510(k) 注册申报路径

2.1 法规依据与分类

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品代码 | IYN（System, Imaging, Pulsed Doppler, Ultrasonic） |
| 法规编号 | 21 CFR 892.1550 |
| 设备等级 | Class II |
| 审评小组 | Radiology Panel（放射学小组） |
| 审评部门 | OHT8: Radiological Imaging and Radiation Therapy Devices (DHT8C) |
| 510(k) 类型 | Traditional 510(k)（主流，占 91.7%）或 Special 510(k)（型号迭代适用） |
| 是否可第三方审评 | 是（Eligible for 510(k) Third Party Review Program） |

2.2 申报流程与时间线

申报流程分为四个阶段：前期准备 → Q-Sub 可选 → 510(k) 编制 → FDA 审评。

2.2.1 阶段一：前期准备

| 序号 | 关键任务 |
| --- | --- |
| 1.1 | 产品分类确认与 Predicate Device 筛选 |
| 1.2 | 实质等同性（SE）对比策略制定 |
| 1.3 | 适用标准与 FDA 指南识别 |
| 1.4 | 企业注册与设备列名（Establishment Registration） |
| 1.5 | 质量管理体系（ QSR / QMSR）差距分析 |
| 1.6 | 测试需求分析（性能、电气安全、EMC、生物相容性） |

2.2.2 阶段二：Pre-Submission（Q-Sub，推荐但非必需）

| 序号 | 关键任务 |
| --- | --- |
| 2.1 | Q-Sub 申请文件编制 |
| 2.2 | FDA 受理与反馈 |
| 2.3 | 反馈意见分析与策略调整 |

建议：Q-Sub 可在正式 510(k) 递交前与 FDA 就实质等同性策略、测试方案等达成初步共识，显著降低正式审评阶段的发补风险。对于首次申报 FDA 的掌超企业，强烈推荐。

2.2.3 阶段三：510(k) 文件编制

| 序号 | 关键任务 |
| --- | --- |
| 3.1 | 510(k) 摘要（Summary）与实质等同性论述 |
| 3.2 | 性能测试（声输出、成像性能等） |
| 3.3 | 电气安全与 EMC 测试（ 系列） |
| 3.4 | 生物相容性评价（ 系列） |
| 3.5 | 软件文档（per FDA Guidance） |
| 3.6 | 网络安全文档（per FDA Guidance） |
| 3.7 | 标签与说明书 |
| 3.8 | 实质等同性对比表与论证报告 |
| 3.9 | eSTAR 电子递交文件整合 |

2.2.4 阶段四：FDA 审评与沟通

| 序号 | 关键任务 |
| --- | --- |
| 4.1 | eSTAR 正式递交至 FDA |
| 4.2 | FDA 接受性审查（Refuse to Accept） |
| 4.3 | FDA 实质审评（Substantive Review） |
| 4.4 | AI（Additional Information）请求应对 |
| 4.5 | SE（Substantial Equivalence）决定 |

2.3 周期与费用汇总

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 总周期（不含 Q-Sub） | 7-15 个月 |
| 总周期（含 Q-Sub） | 9-19 个月 |
| FDA 官方审评目标（审评目标） | 90天（Traditional）/ 108天（Shared Outcome Total Time to Decision） |
| FDA 510(k) 用户费（当年度） | $26,067（标准）/ $6,517（小企业） |
| 年度企业注册费（当年度） | $11,423 |
| 第三方审评路径 | 可免510(k)用户费（通过FDA认可第三方审评机构） |

2.4 FDA 申报文件清单

• 510(k) 摘要或声明

• 真实准确声明

• 实质等同性对比表

• 产品描述与规格

• 性能测试报告（声输出、成像性能、深度穿透等）

• 电气安全与电磁兼容测试报告

• 超声专用安全报告（含声输出测试）

• 生物相容性评价报告

• 软件描述文档

• 网络安全文档

• 标签（说明书、标签、包装）

• 灭菌/清洁/消毒验证（如适用）

• 与对比器械的详细对比论证

3. CE MDR 注册申报路径

3.1 法规依据与分类

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用法规 | MDR法规 (MDR) |
| 分类规则 | 有源诊断设备分类规则 |
| 分类 | Class IIa |
| 分类依据指南 | 分类指南（2026年4月版） |
| 符合性评估路径 | 符合性评估路径（QMS评估 + 技术文件抽样评审） |
| 公告机构 | 必须选择 MDR 指定 NB |

3.2 申报流程与时间线

申报流程分为四个阶段：合规基础搭建 → 技术文件编制 → NB 审核 → 上市后维护。

3.2.1 阶段一：合规基础搭建

| 序号 | 关键任务 |
| --- | --- |
| 1.1 | 质量管理体系 搭建/差距分析 |
| 1.2 | 欧盟授权代表（EC REP）指定及协议签署 |
| 1.3 | UDI（唯一器械标识）申请与分配 |
| 1.4 | 产品分类确认与 NB 机构筛选 |
| 1.5 | GSPR（通用安全与性能要求）符合性矩阵 |
| 1.6 | 风险管理文件编制 |

3.2.2 阶段二：技术文件编制

| 序号 | 关键任务 |
| --- | --- |
| 2.1 | 产品描述与技术规格文件 |
| 2.2 | GSPR 符合性检查表（完整版） |
| 2.3 | 设计开发文件整理与审核 |
| 2.4 | 软件生命周期文档 |
| 2.5 | 可用性工程文档 |
| 2.6 | 电气安全与 EMC 测试（/-1-2） |
| 2.7 | 超声专用安全测试 |
| 2.8 | 生物相容性评价 |
| 2.9 | 临床评价报告 CER |
| 2.10 | 标签与说明书（多语言） |
| 2.11 | SSCP（安全与临床性能摘要） |

3.2.3 阶段三：NB 审核

| 序号 | 关键任务 |
| --- | --- |
| 3.1 | 向 NB 提交申请与技术文件 |
| 3.2 | NB QMS 审核（Stage 1 Audit） |
| 3.3 | NB 技术文件评审（TD Review） |
| 3.4 | 不符合项整改与回复 |
| 3.5 | 发证评审与 CE 证书颁发 |

NB 排期提示：2026年各NB机构审核排期普遍在 13-18 个月，建议提前锁定NB受理窗口。MDR过渡期截止日（2028年12月31日）临近，NB资源将更加紧张。

3.2.4 阶段四：上市后维护

| 序号 | 关键任务 |
| --- | --- |
| 4.1 | EUDAMED 数据库注册（UDI + 制造商信息） |
| 4.2 | PMS 计划与报告 |
| 4.3 | NB 年度监督审核（Surveillance Audit） |
| 4.4 | CER 定期更新（IIb类至少每年一次） |

3.3 CE 认证周期与费用汇总

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 总周期（至获证） | 12-24 个月 |
| NB 审评周期 | 6-10 个月（含排队时间可能更长） |
| NB 费用（IIb类） | €25,000 - €100,000（QMS审计 + TD审查 + 证书） |
| MDR 过渡期截止日 | 2028年12月31日（IIb类） |
| 年度监督费用 | 约 €15,000 - €40,000/年 |

3.4 主要 MDR 公告机构（NB）参考

| 公告机构 | 国家 | 参考费率 |
| --- | --- | --- |
| BSI Group (CE 2797) | 荷兰 | QMS €2,290/天，TD €4,032/天 |
| TÜV SÜD (CE 0123) | 德国 | QMS €440/小时，TD €430/小时 |
| TÜV Rheinland (CE 0197) | 德国 | QMS €2,320/天，TD €3,120/天 |
| SGS Belgium (CE 1639) | 比利时 | QMS €3,000/天，TD €3,885/天 |
| DEKRA (CE 0344) | 荷兰 | QMS €320/小时，TD €450/小时 |
| IMQ (CE 0051) | 意大利 | 需询价 |
| DNV | 挪威 | QMS €285/小时，TD €373/小时 |
| Scarlet NB (CE 3022) | 荷兰 | QMS €3,000/天，TD €3,000-€4,100/天 |

注：以上费率为基于各 NB 2025-2026 年公开费率表的参考值，费率来源：欧盟委员会公告机构费用清单（2025），详见各 NB 官网。NB 费率每年可能调整，实际费用因产品分类、制造商规模、审评范围等因素而异，以 NB 正式报价为准。建议在项目启动前向 3-5 家 NB 询价比较。

3.5 CE 技术文件清单

• 器械描述与规格

• 制造商信息（含欧盟授权代表）

• 设计与制造信息

• 通用安全与性能要求符合性检查表

• 风险管理文件

• 产品验证与确认（含测试报告）：电气安全、电磁兼容、超声专用安全、生物相容性、软件生命周期、可用性

• 临床评价报告

• 标签与说明书

• 安全与临床性能摘要（IIb 类必需）

• 上市后监督计划与报告、上市后临床跟踪计划

4. 对比产品

4.1 FDA Predicate Device 推荐

FDA IYN 产品代码下累计 1,170 条 510(k) 许可，中国厂商占约 216 条（约 18%）。以下是推荐的 Predicate Device 候选：

| 产品 | 制造商 | 510(k) 编号 | 推荐理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Butterfly iQ+ | Butterfly Network | K202406 | 掌超标杆产品，芯片化超声技术，近期获批 |
| Philips Lumify | Philips Ultrasound | K162549 | 国际大品牌掌超，市场认可度高 |
| GE Vscan Air | GE Healthcare | K211798 | 无线掌超，双探头设计 |
| 迈瑞 TE Air | 深圳迈瑞 | K220051 | 中国厂商掌超代表，已获批上市 |
| 祥生 SonoPort | Chison Medical | K253949 | 2026年5月获批，最新中国掌超案例 |
| 飞依诺 Vinno | Vinno Technology | K221234 | 苏州厂商，掌超/便携超声 |

4.2 CE Equivalent Device 参考

| 产品 | 制造商 | 参考价值 |
| --- | --- | --- |
| Butterfly iQ+ | Butterfly Network | 全球掌超标杆，已获 CE MDR 认证 |
| Philips Lumify | Philips | 欧美市场掌超主流 |
| GE Vscan Air | GE Healthcare | 无线掌超代表 |
| Clarius | Clarius Mobile Health | 加拿大无线掌超，CE 认证 |
| EagleView | 祥生/汕开等中国厂商 | 中国出口掌超代表 |

5. 检测项目参考法规

| 测试类别 | 适用标准 |
| --- | --- |
| 电气安全 | IEC 60601-1 Ed.3.2 |
| EMC | IEC 60601-1-2 Ed.4.1 |
| 超声专用安全 | IEC 60601-2-37 Ed.3.0 (2024) |
| 声输出测量 | NEMA UD 2-2004 / IEC 62359 |
| 成像性能 | IEC 61391-1/2 |
| 生物相容性 | ISO 10993-1/-5/-10 |
| 软件验证 | IEC 62304 |
| 可用性工程 | IEC 62366-1/-2 |
| 网络安全 | FDA Guidance / AAMI TIR57 |
| 灭菌验证 | ISO 11135/11137 |

6. 服务方案与报价

6.1 服务范围

宝丽永昌医药科技（上海）有限公司（丽和康 Beauty & Health）为浙江先导声泰医疗科技有限公司提供掌上彩色多普勒超声诊断仪的 FDA 510(k) 注册及 CE MDR 认证一站式服务。

6.2 CE 认证（MDR）报价明细

| 服务项目 | 服务范围 | 交付文件 | 服务费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册服务 | ☑制定认证计划 ☑CE技术文件辅导/编制/审核 ☑CE技术文件递交 ☑CE认证跟踪和沟通 ☑制定发补策略 ☑项目管理 | ☑认证计划 ☑认证文件 ☑发补通知书 ☑发补计划 ☑发补文件 ☑CE证书 | 50,000 |
| 临床评价 | ☑临床开发策略和方案 ☑临床评价计划 ☑SOTA文献检索方案与报告 ☑等同器械文献检索 ☑申报产品文献检索 ☑不良事件和召回检索 ☑临床数据分析 ☑临床评价报告 | ☑CEP ☑SOTA文献检索方案&报告 ☑等同器械/申报产品文献检索报告 ☑不良事件召回检索报告 ☑临床评价报告 | 30,000 |
| 上市后监管和上市后跟踪 | ☑PMS计划 ☑PMS/PSUR报告 ☑PMCF计划 ☑PMCF报告 | ☑PMS计划 ☑PMS/PSUR报告 ☑PMCF计划 ☑PMCF报告 | 20,000 |
| 合计（税前） |  |  | 100,000 |
| 合计（1%税后） |  |  | 101,000 |

6.3 FDA 510(k) 报价明细

| 服务项目 | 服务范围 | 交付文件 | 服务费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-submission（Q-sub） | ☑文件辅导/编制/审核 ☑文件递交 ☑FDA会议准备&参与&跟踪 ☑FDA结论沟通 ☑注册计划 | ☑Q-sub申请表 ☑Q-sub申报文件 ☑FDA反馈意见 | 20,000 |
| 510(k)申报服务 | ☑制定认证计划 ☑510(k)文件辅导/编制/审核 ☑510(k)文件递交 ☑认证跟踪和沟通 ☑制定发补策略 ☑项目管理 | ☑认证计划 ☑510(k)文件 ☑发补通知书 ☑发补计划 ☑发补文件 ☑SE决定函 | 60,000 |
| 临床评价 | ☑实质等同性论证 ☑文献检索与评价 ☑临床数据分析 | ☑SE对比论证报告 ☑文献检索报告 | 10,000 |
| 上市后监管 | ☑PMS计划 ☑年度PMS报告 | ☑PMS计划 ☑PMS报告 | 10,000 |
| 合计（税前） |  |  | 100,000 |
| 合计（1%税后） |  |  | 101,000 |

6.4 备注

1. 本报价有效期 90 天；

2. 以上为宝丽永昌服务费，不含 NB 审核费、检测费、欧代/美代年费、翻译费、官方用户费等第三方费用；

3. 付款方式按里程碑分期支付。

报告编制：宝丽永昌医药科技（上海）有限公司

编制日期：2025年7月16日

版本：V1.0